[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

                                                            编    号：0231-2020-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：湖南金龙潍微科技股份有限公司

审核员：                                          审核日期： 2022年12月16日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中生产、安全、质量管理等方面比去年都有较大提升，企业制定的管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题，企业产品质量稳定性较好，在检测质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。
组织机构没有变更。

企业营业执照已变更。企业注册地址变更。新营业执照于2022年11月7日取得。

	管理层/管理者代表、生产质量技术中心
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，半年统计一次，经统计2022年1月至6月质量目标全部完成。
	生产质量技术中心
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年9月18日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理李灿新主持，由生产质量技术中心汇报了体系运行情况。其他部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。


	管理者代表/ 

生产质量技术中心
	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场4台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。

查生产质量技术中心，编号：SY2019554水表检定装置，证书编号：RC22J-BJ013233，检定日期2022.11.23。

编号：200460072游标卡尺，证书编号GE202212130023，校准日期2022.12.13。
编号095646698数字万用表，证书编号GE202212140003，校准日期2022.12.14。

编号;1918493外径千分尺，证书编号:GE202212130021，校准日期:2022.2.13。

由北京市计量科学研究院、湖北航测检测技术服务有限公司检定/校准。现场测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。量值溯源符合要求。

查：测量设备使用环境满足要求。
	生产质量技术中心
	否
否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	采购部负责测量设备采购供方管理，采购部编制了《检测设备供方评价表》和《合格供方台账（检测设备）》，对测量设备供方进行评价。符合要求。生产质量技术中心编制《检定校准服务评价表》和《合格供方台账（检定校准服务）》对测量设备检定/校准服务供方进行了评价。符合要求。
	生产质量技术中心
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查企业《测量过程及控制一览表》，共识别6个测量过程，其中1个关键测量过程。冷水水表电压变化测量过程，为关键测量过程，配备的测量设备为数字万用表，2022年12月14日校准，已验证，符合测量要求，验证方法正确。

企业没有经验证不合格的测量设备。
	生产质量技术中心
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。

关键测量过程冷水水表电压变化测量过程，编制了《冷水水表电压变化测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程冷水水表电压变化测量过程，进行有效性确认，见附件。
	生产质量技术中心 

	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	现场重点抽查了关键测量过程冷水水表电压变化测量过程，对冷水水表电压变化测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《泵盖内径尺寸测量不确定度评定报告》。
	生产质量技术中心
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过《测量管理体系客户满意度问卷调查表》来调查内、外客户满意度。符合要求。
	销售部、生产质量技术中心
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年9月1日至9月2日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门和车间进行了审核，今年内审发现1个不符合项，责任单位制定了纠正措施，目前不符合项已整改完成。
	管理者代表/ 

生产质量技术中心
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业在本审核周期内，没有新增加的关键测量过程。

关键测量过程冷水水表电压变化测量过程，编制了《《冷水水表电压变化测量过程控制规范》》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程冷水

水表电压变化测量过程，进行有效性确认，确认方法正确，见附件。
	生产质量技术中心

	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年监督审核发现1个不符合项，企业制定了整改措施，经验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位制定了纠正措施，目前不符合项已整改完成。符合要求。
。

	生产质量技术中心
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	2021年监督审核发现1个不符合项，企业制定了整改措施，经验证不符合项已整改完成，同意关闭该不符合项。今年内审发现1个不符合项，责任单位制定了纠正措施，目前不符合项已整改完成。符合要求。

	生产质量技术中心
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。

企业没有强制检定测量设备。


	生产质量技术中心
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。


	生产质量技术中心
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要消耗电能、水。2022年1月-2022年11月消耗电量14609kWh，水55t，企业不是重点能耗单位。
	生产质量技术中心
	否

	17
	企业的销售合同抽样，抽样范围涵盖申请的产品范围
	产品的销售及售后
	抽查《采购合同协议书》，合同编号：XS2021-45,签订时间2021年2月8日。经确认企业对应的产品生产售后过程涉及有对应的测量过程和测量设备，产品生产及售后服务测量设备的配备满足该合同的产品生产和检验要求。
	销售部
	否


 1 / 4

