附1:

阀门压力密封试验测量过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1测量方法：依据GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：压力表，测量范围（0-4）MPa，示值误差：0.04MPa

1.4被测对象：压力（0.6±0.1）MPa

1.5测量过程：用压力表对零位后，对工件直接进行测量，压力表上读出的数值即为被测值。

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——测量结果

x ——压力表的读数值

3、各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：1）测量重复性引起的不确定度u1；2）测量设备引入的标准不确定度u2

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

做A类评定试验：在测量现场，在压力表的正常工作状态下，同一组人，用同一支压力表，在相临近的时间内，对样品进行连续测量10次，得到10个数据汇表如下：

表1——测量数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X(MPa） | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X（MPa） | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |

各测量值的平均值 =0.603 MPa

单个测量值的实验标准差：=0.015 MPa

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=S（x）n=0.015 MPa

3.2 测量设备引入的标准不确定度u2的评定

由压力表检定证书获知，压力表示值误差为±0.04MPa，半宽α=0.04MPa，服从均匀分布，k取3，则：

u2=0.04MPa3=0.023MPa

4合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.015MPa |
| u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.023MPa |

4.3合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u12+u22=0.028 MPa

5扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.028 MPa＝0.056MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.056 MPa，k=2

编制：王书堂