编号：1336-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 牡丹江市井田石油钻采配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | 180772 | (0~100)MPa | Urel=0.7%,k=2 | 数字压力计0.05级 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.11.28 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 4327 | (0~200)㎜ | ±0.03㎜ | 量块5等 9刀口尺0级 外径千分尺 MPE:±4μm | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.4.13 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | F883 | (0~25)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块5等 | 黑龙江欣科检测校准股份有限公司 | 2022.7.20 | √ |
| 生产车间 | 米制普通螺纹工作塞规 | T0.000154 | M72×2.5-6H | U=0.003㎜,k=2 | 螺纹综合测量机 3μm+L/200 | 沈阳计量测试院 | 2022.5.27 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备委托黑龙江欣科检测校准股份有限公司、沈阳计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 12月17日上午~ 12月18日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。