编号：0168-2018-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 冷轧板厚度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 8mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.1mm |
|  |  | 公差T |  | ±0.3mm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 千分尺 |  |  | （0～25） mm |  |  |  | ±0.004mm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 冷轧板厚度测量过程规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | TH/GK-18-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 武毅 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 冷轧板厚度测量过程不确定度分析报告 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 冷轧板厚度测量验证记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 冷轧板厚度测量过程 监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 冷轧板厚度测量过程控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法冷轧板厚度测量过程规范已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员武毅已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用不同检测人员比对测试结果进行分析，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年12月19日           审核员：                 企业部门代表：