编号：0196-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 离合器壳下端底中心孔径 |  | 被测参数要求(含公差) | Φ140mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 产品图JS1251-1601015-1 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=± 0.0315mm 2、测量过程最大允许误差△允≤T×1/3=± 0.0315×1/3= ±0.010mm 3、测量范围：离合器壳下端底中心孔径：Φ140mm，所以选用量程为0-1000mm、MPEV：6.2μm的三坐标测量仪就可以满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | Miracle 三坐标测量仪 2014-0712 |  | NC10128 | ±6.2μm |  | GFJGJL2046201114127 | 2022年12月5日 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围为(0～1000) mm，满足Φ140mm的要求。 - 测量设备的最大允差±6.2μm，校准结果的最大误差为0.28μm，满足测量过程最大允许误差±0.010mm要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 12 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2022 年 12 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |