测量设备溯源抽查表

编号：0160-2018-2022

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 油品调合中心 | 立式金属罐 | 333# | 10000m3 | 0.1%（k=2） | 全站仪：U＝2”（k=2） | 甘肃省大容量计量检定站 | 2019.5.8（有效期4年） | √ |
| 公用工程一部 | 硫化氢报警器 | MA211－022678 | XT-OHOO-Y-CN | 合格 | 标气（氮气中硫化氢）Urel=2%,(k=2) | 兰州石化公司质检计量中心 | 2022.11.22 | √ |
| 乙烯厂 | 电磁流量计 | CA210SG | S5L700322 121 | 1.0级 | 电子称0.007% | 甘肃省大流量计量检定站 | 2022.4.1 | √ |
| 乙烯厂 | 科里奥利质量流量计 | 1001348 | F300S356CCAPMZZZZ | 0.2级 | 电子称0.007% | 甘肃省大流量计量检定站 | 2021.5.25（B级，有效期两年） | √ |
| 质量计量中心 | 精密压力表 | 220420047 | YB-150 | 0.4级 | 双活塞式真空压力计0.02级 | 甘肃省计量研究院 | 2022.05.19 | √ |
| 油品调和中心 | 质量流量计 | 13255422 | CMF300M326N2BPMZZZ | 0.2级 | 电子称0.007% | 甘肃省大流量计量检定站 | 2022.7.29 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建立最高计量标准46项，测量设备由质检计量中心负责溯源。除自检外，公司测量设备委托给甘肃省大流量计量检定站、甘肃省计量研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由测量设备使用单位保存。根据抽查情况，企业的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年12月22日~ 12月23日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。