编号：0060-2021-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀杆调质硬度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (230-270) HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | D343H-150LB-04图样 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=40×1/3=±6.7HB 2.测量设备校准不确定度推导： =6.7×1/3=2.2HB 3．测量范围推导：（230-270）HB ，测量范围向两边延伸为：（180-400）HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 里氏硬度计 L81031864 |  | TH-110 |  | 布氏硬度档±2%HB 检测（230~270）时， 允许误差为±（4.6~5.4）HB |  | JH20220802038067 | 2022.08.02 |
| 计量验证记录 测量设备的布氏硬度档测量范围为(90-646)HB，满足导出计量要求测量范围（180-400）HB的要求； 测量设备的最大允许误差为±2%HB，检测（230~270）时，允许误差为±（4.6~5.4）HB，满足导出计量要求最大允许误差±6.7HB的要求。 测量设备的校准结果里氏硬度转换成布氏硬度 U=1.8HB k=2，满足导出计量要求U95允≤2.2HB的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年08 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2023年02月26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |