测量设备溯源抽查表

编号：0060-2021-2023

| 企业名称 | 胜利阀门有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量管理部 | 里氏硬度计 | L81031864 | TH110 | ±12HLD | 里氏硬度计检定装置U=0.2HLD k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 技术质量管理部 | 液压万能 试验机 | 200227 | WDW-300D | 1级 | 标准测力仪 0.3级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 生产部 | 兆欧表 | 201001468 | ZC25-3 | 10级 | 直流高阻箱 ±0.01% | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 技术质量管理部 | 红外线 测温仪 | 01666123 | AR550 | ±1%t℃ | 黑色辐射源 U=0.5℃ k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 16A562 | DN200 | 1级 | 流量标准装置0.4级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 生产部 | 液压阀门 试验台 | 2007010086 | YFT-250 | U=0.4% k=2 | 精密压力表 0.4级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08. 02 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 4712 | （75-100）mm | ±4μm | 量块3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 技术质量管理部 | 表面 粗糙度仪 | 210709SR1110 | TR110 | U=6.0% k=2 | 校对样板 U=2.2% k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2022.08.02 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司校准，校准证书由技术质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023 年02 月 25 日~ 02 月26 日 上午 审核员签字：吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。