编号：0295-2020-AA-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 房屋室内面积尺寸测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 5000㎜ |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±5㎜ |
|  |  | 公差T |  | ±50㎜ |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 是 |
| 手持式激光测距仪(型号DISTOTMD110设备编号1263110858) |  |  | (0-100)m |  | / |  | ≤±3mm | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T17986-2000《房产测量规范》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T17986-2000《房产测量规范》1 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 石生安 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 房产测量不确定度评定 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | / |  |  |  |  |  | / |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | / |  |  |  |  |  | / |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 审核记录： 计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核员                  审核日期：   2022 年 12 月29 日 企业部门代表：