编号：1097-2021-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 2级超声波表出厂示值误差检验过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 示值误差小于2% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《JJG 162-2019冷水水表检定规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 2级水表 在水温0.1℃-30℃范围内，水表的最大允许误差为±2%。T＝2% 2 测量过程最大允许误差△允≤T×1/5=± 2%×1/5= ±0.4% - 3 水表检定装置的精度是0.2级即最大最大允许误差为±0.2% |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 水表检定装置 02 |  | ED-SLDK-F25 | 0.2级 Urel＝0.09%（k=2） | 202207007201 |  | 2022.07.04 有效期两年至2024.07.03 |
| 计量验证记录 1.冷水水表的精度为2级，最大允许误差 ±0.4% 2.水表检定装置的精度是0.2级，最大允许误差为±0.2% 3.将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较满足计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：肖林 验证日期： 2022 年 12 月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2023 年 01月06 日 |  |  |  |  |  |  |  |