编号：0006-2023

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏华昌化工股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 工业分析仪 | 0319220102 | SDTGA6000V | U=0.28%，k=2 | 煤物理化学成分分析标准物质 挥发分：U=（0.18~0.37）%，k=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.12.21 | √ |
| 质量管理部 | 定硫仪 | 0210190151 | SDS720 | U=0.13%，k=2 | 煤物理化学成分分析标准物质 全硫：U=（0.02~0.06）%，灰分：U=（0.08~0.23）%，挥发分：U=（0.18~0.37）%，以上因子均为k=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.09.08 | √ |
| 质量管理部 | 微量水份测定仪 | 1907 | SF-3 | Urel=1.5%，k=2 | 液体水分标准物质：U=0.0031×10-2%，k=2 电子秒表：U=0.01s，k=2 | 苏州莱测检科技有限公司 | 2022.07.01 | √ |
| 质量管理部 | 可见分光光度计 | 070714010133 | 722N型 | 波长：B段（340~900nm） Uλ=0.4nm，k=2 | 紫外可见光光度计检定装置 波长： U=0.3nm，k=2 透射比：U=0.5%，k=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.01.31 | √ |
| 尿素车间 | 氢气报警器 | 20020094 | SNE4100B | ±5%FS | 可燃气体检测报警器检定装置：Urel=1.5%，k=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.10.10 | √ |
| 物流管理部 | 电子料斗秤 | 504740 | LCS-3 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置：M1等级 | 张家港市计量测试所 | 2022.03.02 | √ |
| 质量管理部 | 离子色谱仪 | 1930200009223 | 930型 | Urel=42%，k=2 | 水中氯根离子溶液标准物质：Urel=0.7% ，k=2 | 张家港市计量测试所 | 2022.01.31 | √ |
| 多元醇车间 | 科里奥利质量流量计 | 13183971 | F200S381CCAPMZZZZ | 0.2级 | 静态质量法水流量标准装置：Urel≤0.05% ，k=2 | 南通市计量检定所 | 2022.01.12 | √ |
| 环保部（水资源管理科） | 总磷总氮分析仪 | H68305532452CS | TNP-4200 | Urel=2.2% ，k=2 | 总磷溶液：Urel=1.5% k=2 总氮标准溶液：Urel=1% ，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2022.06.08 | √ |
| 环保部（水资源管理科） | 总有机碳测试仪 | H66905531935CS | TOC-4200 | Urel=3%，k=2 | 水中有机碳溶液标准物质：Urel=2%，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2022.06.08 | √ |
| 安全部 | 四合一气体分析仪 | 03056281 | ALTAIR 4X | Urel=2.6%，k=2 | 一氧化碳气体标准物质503×10-6mol/mol：Urel=1%，k=2 甲烷气体标准物质60.2%LEL(3.01%)mol/mol：Urel=2%，k=2 氮中硫化氢气体标准物质52.7×10-6mol/mol：Urel=2%，k=2 氧气气体标准物质14.9%mol/mol：Urel=0.6%，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2022.11.19 | √ |
| 尿素车间 | 气相色谱仪 | HA96602021067 | HA-9660 | Urel=8%，k=2 | 氮气中甲烷标准物质：Urel=1%，k=2 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2022.10.26 | √ |
| 电仪车间 | 直流电位差计 | 141031 | UJ33A | 0.05级 | 直流电位差计标准装置：0.002级 | 苏州市计量测试院 | 2022.11.07 | √ |
| 电仪车间 | 过程校验仪 | 210807020G5S005 | X229 | U=0.001mA，k=2 | 多功能校准器 MPE: ACU:±(1.45×10-4+8μV)~±(8×10-3+50μV) ACI:±(4×10-4+2μA)~±(3×10-2+50mA) | 苏州市计量测试院 | 2022.03.11 | √ |
| 电仪车间 | 精密压力表 | JP1-200210047 | (0~25)MPa | 0.4级 | 精密压力表检定装置：0.05级 | 张家港市计量测试所 | 2022.07.20 | √ |
| 电仪车间 | 数字压力表 | 7002204015 | WLD-700(0~2.5)MPa | 0.05级 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | 苏州市计量测试院 | 2022.06.04 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司已建最高计量标准9项，测量设备由电仪车间负责溯源。公司开展了温度（热电阻和热电偶）、压力表、压力变送器、电能表、衡器、一氧化碳二氧化碳红外线分析仪、热导氢分析仪、氧分析仪检定，其他测量设备有电仪车间负责委托张家港市计量测试所、深圳市华测计量技术有限公司、苏州市计量测试院、南通市计量检定所、上海市质量监督检验技术研究院等机构检定/校准，检定/校准证书由电仪车间检定室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年01 月 09日~ 01 月 10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。