[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0006-2023
审核员现场审核记录

企业名称: 江苏华昌化工股份有限公司
审核员：                                审核日期： 2023年1月9 日 ~  1月10 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问电仪车间、生产管理部（能源办公室）、工艺技术处、复合肥分公司领导本部门职责，部门领导清楚本部门职责，相关计量检验人员清楚自己的工作职责。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司


	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	    电仪车间2022年管理体系目标完成情况，测量设备周期确认率100%；测量设备合格率A类100%、B类99%以上、C类95%以上；在线监视装置正常运行率大于95%，每月对质量目标完成情况进行统计，查2022年12月实际完成情况统计，测量设备周期确认率100%；测量设备合格率A类100%、B类99.46%、C类99.46%；在线监视装置正常运行率99.90%。

  复合肥分公司管理目标指标分解：完成体系规定的工作，加强自查自纠，持续改进工作；加强生产现场的监督和管理，做好记录和相关培训工作；
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查：复合肥分公司2022年培训计划，已按计划完成，有培训记录和评价。复合肥分公司制定了2023年度培训计划（HC/3-12-006-2023），培训计划制定了测量管理体系知识培训，确定了培训内容，内容为计量基础知识、测量过程管理、测量设备计量确认及管理程序。

查:电仪车间2022年培训计划，已按计划完成，有培训记录和评价,电仪车间制定了2023年员工培训计划，计划中制定了测量管理体系标准、测量管理知识培训项目，对培训有效性进行评价。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：HC/3-08-080-2022《电仪车间仪表检修维护操作规程》合订本，状态为受控文件，且现行有效于2022年1月9日批准，查《工业用热电阻检修维护规程》、《电子皮带秤维护规程》中使用的计量单位规范。

查：《双金属温度计校准规范》（HC/3-08-014-2018）于2018年12月9日批准发布，状态为受控文件，对文件发放有发放记录。

	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	编制了《计量记录管理程序》（HC/JL2-08-2021），抽查：2022年9月5日编号为HC/J08030的压力表检定记录，检定依据：JJG52-2013，检定标准器数字压力计（700160607），2022年10月15日编号为HC/J08031的差压变送器检定记录，检定依据：JJG882-2019，检定标准器数字压力计（700190207），记录信息量满足要求。记录保存期限按《计量记录管理程序》规定的保存年限保存。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	建立了测量设备台账，已对测量设备进行ABC分类管理。A、B类测量设备共10881件，A类测量设备1627件，B类测量设备9254件，C类11669件，企业建立压力表检定装置（[2022]县量标张家港保企证字第0016号）、氧分析仪检定装置（[2021]县量标张家港保企证字第0008号）、非自动衡器检定装置（[2022]县量标张家港保企证字第0013号）等最高计量标准9项，测量设备分别委托张家港市检验检测中心、深圳市华测计量技术有限公司、苏州市计量测试院、南通市计量检定测试所、苏州莱测检测科技有限公司、江苏省计量科学研究院等机构检定/校准

查编号为5171710310038的一氧化碳检测报警器，2022.3.15经张家港市检验检测中心检定（证书编号：JF818015278-010）；编号为T180600004878的气体检测报警器，2022.3.11校准；现场测量设备二维码标识与台账信息和证书信息一致。环境条件满足要求。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司
	是

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	建立了《测量软件管理程序》（HC/JL2-07-2021）。

电仪车间对热电偶测量软件、电能表测量软件进行了识别。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	建立了《测量过程管理程序》（HC/JL2-15-2021）。新增测量过程11项，编入《测量过程控制一览表》中，对测量过程导出了计量要求，测量过程中的测量设备均经过检定和校准，对测量设备采用准确度等级比较等方法进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。


	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业测量过程采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对关键测量过程编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，对关键的测量过程进行监视，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司
 
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	制定了《测量不确定度管理程序》（HC/JL2-17-2021），对关键测量过程的不确定度进行了评定，测量过程不确定度评定方法正确。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3.2不合格测量过程

8.3.3不合格测量设备
	企业编制了《不合格管理程序》（HC/JL2-21-2021），规定对出现的不合格测量过程进行确认，经确认的不合格测量过程采取纠正措施实施纠正，分析存在潜在的风险制定预防措施防止再次发生类似的不合格测量过程。对不合格测量设备加以标识，进行隔离，并做好记录，对不合格测量设备经修理、调整、校准、再确认合格后投入使用，对达不到技术特性要求的测量设备降级使用，对无法修复且不能降级使用的测量设备作报废处置。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了（HC/JL2-22-2021）《纠正措施管理程序》和（HC/JL2-23-2021）《预防措施管理程序》，当发现不合格，责任单位制定纠正措施及预防措施，主管部门跟踪措施实施状况，对纠正措施和预防措施的有效性进行验证，获得改进。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用规范，强制检定计量器具1627件，强制检定计量器具均按周期检定计划实施了检定，检定合格。复合肥分公司定量包装秤9台，按周期检定计划于2022年9月份实施了检定，检定合格。
	电仪车间（工艺）

生产管理部（能源办公室）

工艺技术处

复合肥分公司

	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：煤炭、天然气、水、柴油、汽油、蒸汽和电等，2022年消耗129.57万吨标煤,属于重点用能单位。
	生产管理部（能源办公室）
	否

	16
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备28台件，实际配备28台件，配备率满足要求。

进出次级用能单位应配备210台件，实际配备210台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备720台件，实际配备710台件，配备率满足要求。
	生产管理部（能源办公室）
	否

	17
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查进出用能单位配备的测量设备电能表，准确度等级0.5级满足要求。按配备率60%查验共抽查17台件，准确度等级符合要求。进出次级用能单位配备的测量设备电能表，1.0级准确度等级满足要求。按配备率40%查验共抽查84台件准确度等级符合要求。进出重点耗能设备配备的测量设备差压变送器，0.5级准确度等级满足要求。按配备率20%查验共抽查142台件准确度等级符合要求。
	生产管理部（能源办公室）
	否

	18
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	配备的能源测量设备均经过检定/校准。
	生产管理部（能源办公室）
	否

	19
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源计量管理部门对能源计量数据采用江苏华昌化工工业互联网智能管理平台系统自动方式采集，由生产管理部（能源办公室）平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，证明企业能源测量数据来自测量设备。
	生产管理部（能源办公室）
	否


 4 / 4

