编号：0005-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 单相电能表校验测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产一部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 220V,5A |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 1级 |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  |  | 允许不确定度 | Urel =0.18% k=2 |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  |  | 其他要求 | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 单相电能表检定装置 |  |  | 0~220V 0~100A |  | 0.024% k=2 |  | ±0.1% | —— |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JJG596-2012《电子式交流电能表》检定规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG596-2012《电子式交流电能表》检定规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度（23±2）℃，相对湿度（50±20）%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 高磊，培训合格上岗。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    2023年 1 月 13 日    审核员：                企业部门代表：