附录B

喷焊层硬度测量不确定度评定

测量过程：柱塞喷焊层硬度检测过程

测量方法：依据金属表面洛氏硬度试验方法

测量设备：里氏硬度计TIME5350,检测洛氏硬度时的最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用硬度计在一块标准值为52.6HRC的洛氏硬度块在上连续测量10次，得到一组测量列为：52.5；52.2；52.1；52.5；52.6；52.4；52.2；52.5；52.4；52.3 HRC。其单次标准差为：

s==0.16HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1== 0.07HRC

2.里氏硬度计误差引入不确定度u2

里氏硬度计检测洛氏硬度时的最大允许误差：±1.5HRC  按均匀分布，包含因子   所以u2=a/k=0.87HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.87HRC

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×=2×0.87=1.7HRC    k=2

评定人：                       审定人：