项目编号：0114-2022

审核员审核记录

企业名称：南京梅特朗测控仪表有限公司

审核员：李政阳                                       审核日期：2023年 01月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 本部门计量职能有哪些？相关人员是否了解自身职责？ | 5.1 计量职能 | 公司编制的四体系一体化《管理手册》和《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素,明确了相关部门的职能。企业的计量管理职能部门是质检部。 其中总经理6项职能、计量职能部门质检部15项计量管理职能、生产部8项计量职能。 询问生产部负责人吴啟萍，知道自己和本部门的主要计量职能。 | 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已对生产过程控制的行业标准进行识别，并对生产过程中的安全、环保、关键测量参数进行识别，配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求，确保生产过程安全、环保、质量均符合要求。 生产部生产的产品质量稳定性较好，在产品质量、安全、现场管理等方面较为规范。 | 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了和测量管理体系相关的5项质量目标，生产部分解了相对应的 质量目标4 项，目标可测量，查：2022年质量目标完成情况，经统计 9-12月份，质量目标已全部完成。 | 生产部 | 否 |
| 4 | 企业程序文件是否现行、有效、受控？ 企业是否识别测量相关软件并定期进行安全可靠评审？ 抽查相关记录是否符合规定的程序要求、保存是否规范？ | 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.3记录 | 公司编制的四体系一体化《质量手册》和26个具体的程序文件，已覆盖标准全部要素，并于2022年9月1日发布，文件受控，符合要求。 企业编制了《测量设备计量确认管理程序》，其中规定了对软件控制要求。 企业已识别2个测量软件，气态软件ITF-6500及MCGS液态软件，企业已对软件确认有效并受控。 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了记录的控制要求。 查1：电磁流量计，编号：221000563《水流量基准装置检定记录记录表》记录清晰无涂改，符合要求。 查2：零部件及加工工序，编号：M2FB7,139,141DN100《电磁制造过程质量检测记录》记录清楚无涂改。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备：。 查1：气体涡街流量计，编号：2022E70-10-3991939002， 确认日期。2022/7/12 查2：数字多用表，编号：01388626-001，确认日期：2022/11/23。 查3：抗振电接点压力表，编号：01347481-002，确认日期：2022/8/10 查4：绝缘电阻表（兆欧表），编号:01388624，确认日期:2022/11/27. 以上测量设备处于有效的校准状态，计量确认状态标识清楚，无缺项，符合要求。 企业编制的《测量设备计量确认管理程序》规定了测量设备管理要求，生产部共有10件测量设备， 均为C类。生产部测量设备由质检部负责组织委外检定/校准。抽查4台测量设备台账和检定证书台账信息一致 生产部按照公司测量设备检定计划，按时送检。符合要求。 测量设备适用环境为:常温。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件测量过程的测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？ 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？企业测量设备是否经评审后进行间隔调整？ 企业是否建立测量设备调整控制要求，执行是否到位？ | 7.1.1计量确认总则 7.1.2计量确认间隔 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认记录 | 企业编制的《测量设备计量确认管理程序》规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求，符合要求。 查检定证书1：抗振电接点 压力表，设备编号：1533474， 查查检定证书2：数字多用表，设备编号：99505605 查查检定证书3：气体容积式流量计，设备编号：20540397 检定证书在有效范围，与计量台账一致。 抽查编号为99505605的数字多用表于2022年11月23日经南京市计量监督检测院校准，企业未对校准结果进行计量确认。不符合标准7.1.1条款。 企业编制的《测量设备计量确认过程管理程序》规定了计量确认间隔管理和控制要求，企业目前暂无需要调整间隔及停用、维修的测量设备。 企业编制的《测量设备计量确认过程管理程序》对测量设备的调整控制进行了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生产部 | 不符合01 |
| 7 | 企业识别的测量过程是否满足了顾客、组织及法规要求，抽查(1-2)个关键测量过程，是否按照控制规范进行控制、是否进行有效性确认？抽查企业质量、安全、环保、液位等过程是否可控？ | 7.2测量过程 | 企业编制的《测量过程控制程序》对过程设计和实现控制进行了规定，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。生产部共识别了7个测量过程，对测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查1：测量过程名称：绝缘电阻试验，测量方法文件：JB/T 9248-2015，计量器具：兆欧表； 查2：承压试验/传感器，测量方法文件：JB/T 9248-2015，计量器具：试压机，按照规范进行控制、有效性确认 | 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的《测量过程控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制程序》规定的频次进行监视。生产部能按照S1尺寸测量过程控制管理程序的规定频次进行监视，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 9 | 企业对审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业编制了《测量设备计量确认管理程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。内审过程中没有在生产部发现不符合项。 生产部在计量确认和测量过程验证过程中没有发现不合格测量设备和不合格的测量过程。 | 生产部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 抽查定量包装产品是否符合要求。 | 计量法制要求 | 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。查生产部测量设备10件，能按规定的周期送检。符合要求。 | 生产部 | 否 |