[image: image1.png]oy -



   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1143-2021-2023
审核员现场审核记录

企业名称：河北冀高电力器材开发有限公司

审核员：[image: image2.png]


                                                审核日期: 2023年2月6日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2

顾客为关注焦点
	公司共识别出电缆保护管绝缘电阻测量等30个测量过程，其中5个关键测量过程，通过对测量过程持续有效控制，满足顾客的测量要求、法律法规要求；
企业对配备的测量设备通过校准和计量确认，验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022年度共发出10份顾客满意度调查表，总产品质量、产品价格、供货周期、产品性能和售前和售后服务5个方面征求顾客意见，顾客满意度分析汇总表显示，顾客满意度检测结果98分。
2022年1月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生，未出现顾客投诉情况。

企业营业执照等资质未发生变化。
企业组织机构违反生变化，为增加新产品。

    技术部在征求质检部和生产部的意见后，对产品检验规程结合生产实际进行了细化，提高了可操作性。
	质检部
生产部
企管部
 
	不列入

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3

质量目标
	企业制定了关键测量过程受控率100%等5项质量目标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。质检部负责对公司关进行统计，

查2022年1月到12月的质量目标完成情况检查表，关键过程受控率等5项目标均已达成均已达成。质检部每月按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。
	质检部
	不列入

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4

管理评审
	企管部于2022年10月24日组织召开了测量管理体系管理评审会，会议由总经理边宗文主持，管理者代表胡柳杰对测量管理体系运行状况做了总体介绍，会议从内、外部审核结果，计量方针、目标的可行性及完成情况等等7个方面，测量管理体系进行了评价，对公司测量管理体系的有效性和适宜性给以肯定。评审结论为公司测量管理体系运行是充分、有效和适宜的，符合GB/T 19022-2003标准要求。会后形成了《管理评审报告》。报告对管理评审会提出的提高管理制度的有效性和指导性等2个的问题，均已落实了整改的责任部门。
	管理者代表
企管部

质检部
	不列入

	4
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1

程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件按规定进行评审，技术文件每年进行识别评审。
现场抽查企业产品执行标准GB 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》GB/ 15166.3-2008 《高压交流熔断器第3部分：喷射熔断器》，均为有效版本且受控。

查QB/JG-02-2022“原材料检验规程”，编制：技术部，审核：宋金硕； QB/JG-03-2022“成品检验贵成汇编”，编制：技术部，审核：宋金硕，2022年6月23日。

    企管部编号为SC/JG-202的测量管理体系手册（A/0版）职能分配表中6.2.2软件管理职责为质检部，实际的管理职责为技术部。不符合GB/T19022-2003标准6.2.1程序的要求。

	质检部

企管部
	2023020601

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4

标识
6.3.1

测量设备

6.3.2

环境

7.3.2

溯源性

	公司按《测量设备管理程序》对测量设备进行
管理，《测量设备一览表》共有耐压测试仪等94台测量设备。各部门均建有测量设备一览表。
现场抽查编号的1900664的绝缘电阻测试仪；Y11059的抗弯试验机、2020526的水煮试验箱，编号151012镀层测厚仪、编号A202005231资质元件探伤仪实物标识完整，信息与校准证书一致，均处于校准状态。上设备均处于完好状态，在确认有效期内，使用环境符合文件规定。
公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司等机构检定/校准。量值均溯源有效，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部/
生产部


	不列入

	6
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？。
	6.4

外部供方
	采购部门为采购部，负责辅助材料/消耗性材料的供应商的评价和管理，建立合格供方名单；质检部负责检测服务供方评价，建立合格供方清单，并保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。《合格供方名录》显示有天津正通电力器材有限公司等80家供应商。查测量设备检定/校准/检测管理部门—质检部。质检部建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单显示有山东博测计量检测技术有限公司等3家服务机构，并保存评价记录，查验相关资质满足要求。
抽查广东中准检测有限公司的评价记录，符合要求。
	质检部

采购部


	不列入



	7
	是否建有计量确认过程管理程序？是否由计量确认间隔管理规定，现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。

测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。测量设备的确认间隔是否和文件、规定一致
	6.2.3

记录

7.1计量确认
	公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。质检部编制年度计量设备校准计划并下发。质检部负责对未送检工作。
测量设备计量确认明细表显示对30件测量设备进行了确认。 

查：电缆保护管绝缘电阻测量过程使用的测量设备均已计量验证，符合要求。

现场抽查关键测量过程测量设备，为1900664的绝缘电阻测试仪校准证书、检定证书有效，计量验证记录内容正确。设备贴有计量确认合格标识。
测量设备一览表对测量设备的计量确认间隔、管理类别等进行表述，符合文件规定。
对照计量要求形成《校准证书确认表》，质检部质检人员对测量设备校准证书的正确性，是否满足使用要求进行。
	质检部
	不列入

	8
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
是否对关键过程进行了测量不确定度？
	6.2.3记录

7.2 测量过程

7.3.1 测量不确定度
	公司已制定《测量过程设计和实现程序》、《测量不确定度管理程序》。
企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，形成了《测量过程及控制一览表》。包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。

企业对测量过程按重要和一般测量过程进行管理。查《电缆保护管检验规程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
查电缆保护管绝缘电阻测量过程的计量要求的导出、测量不确定评定、测量过程的控制、测量过程的监视、测量过程有效性确认等文件和记录，方法正确，符合要求，详见附件。。

质检部测量过程及控制一览表显示共有30个测量过程，其中5个关键测量过程
初次认证审核以来无新增关键过程
查编号为JL8.5-06、的户外式高压隔离开关出厂检验记录，规格：GW9-12/200A，检验项目：设计和外观检查、绝缘试验等6项，结论：合格。检验员：张万举，复核员邵杰，检验日期：2022.12.31。计量单位使用正确.
	生产部

质检部   技术部

	不列入

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

2022年度销售部共发出10份顾客满意度调查表，总产品质量、产品价格、供货周期、产品性能和售前和售后服务5个方面征求顾客意见，顾客满意度分析汇总表显示，顾客满意度检测结果98分。
企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 
	质检部

销售部
	不列入

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3 测量管理体系审核
	按公司的内审计划安排，于2022年9月5日，组织开展了测量管理体系内部审核，内审分1个组，对测量管理体系涉及到的所有部门、场所和活动进行了全要素的审核，审核结论为公司测量管理体系符合测量管理体系标准要求，运行持续有效。本次内部审核开具了1个不符合项，已于2022年9月5日完成整改。审核组长胡柳杰编制了2022年度内部审核报告。内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范
	质检部
	不列入

	11
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 

测量管理体系监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

企业通过内部审核、管理评审和日常监督检检查等形式对测量管理体系进行监视。质检部提供了2022年12月的监督检查记录。
	质检部
	不列入

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。？
	8.3

不合格控制
	企业对2022年度内部审核时开具的1个不符合项已经进行原因分析，按预防纠正措施及时整改完成，审核员已对纠正措施的有效性进行验证，已关闭。
认证监督审核至今未发生测量过程和计量器具不符合。
认证审核审核开具的不符合项：抽查质检部提供的JL8.5-06出厂检验记录，没有标明记录保存期限等信息，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3 记录 条款的规定要求。
企业对不符合组织相关部门制定并实施了纠正措施，1）对JL8.5-06进货检验记录进行修改，标明记录保存期限五年；2）检查公司其它记录，避免类似情况再发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	质检部
	不列入

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4.2

纠正措施

8.4.3

 预防措施
	公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。
    2022年度内审时发现的1项不符合项已制定并实施整改措施，9月5日经内审员验证关闭。

2022年度《管理评审报告》中的改进、纠正和预防措施：修订相关管理制度，提高管理制度的有效性和指导性。
	质检部
	不列入

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业无强检的测量设备；

企业的产品质量检验记录等文件记录中使用的计量单位正确。
企业无定量包装产品。查文件、报表等资料中计量单位的使用规范，符合要求。
企业对测量管理体系证书使用合理。
	质检部
销售部
	不列入


	15
	企业能源主要品种2018年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源消耗品种为电和水。2022年度用电108200kW，用水1698m3；折合13.8吨标煤，该公司不是主要用能单位。
	企管部
	不列入


	16
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业使用的单项电能表为供电局配备管理、水表为自来水公司配备管理，企管部每月按收到的缴费通知单缴费。
	企管部
	不列入

	18
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	公司以图纸、工艺等技术文件形式体现计量要求，通过产品检验和对测量过程检测验证等形式验证顾客的计量要求是否得到满足。

抽查订单编号为SGMDWZ00HTMM21011800的交流避雷针的采购合同及投标标书，标书质量技术要求条款中已明确执行标准GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》。
质检部的测量过程一览表显示：对产品生产、检验涉及测量过程进行了识别和控制。测量设备、人员的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部

质检部
	不列入

	19
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	服务
	销售部2022年1月至今，未出现需要更换或退货的产品，也未签订售后服务合同  。  

销售部只对公司销售的产品提供合同中约定售后服务。不对外签订维修服务合同合同。
	销售部


	不列入


 1 / 7

