编号：0100-2021-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程 |  |  |  | 企业部门 | 质检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 满量程（200mg/m3） |  | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 |  | （40±10）mg/m3 （80±10）mg/m3 （120±10）mg/m3 （160±10）mg/m3 |  |
|  |  | 公差T |  | ±2% |  |  | 允许不确定度 |  | 1% |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  | 其他要求 |  | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 氮中甲烷、丙烷 混合气体标准物质 |  |  | C3H8：45.6mg/m3 |  | Urel =2.0% k=2 |  | / |  |  |  |
|  |  |  | C3H8：80mg/m3 |  | Urel =2.0% k=2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3H8：117mg/m3 |  | Urel =2.0% k=2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3H8：170 mg/m3 |  | Urel =2.0% k=2 |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HHHB -03-32-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | HJ 1013-2018 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | （15～35）℃ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 曹成（培训合格证2021-JCJS-52505120） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023 年02月07日    审核员：吴素平                 企业部门代表：