编号：1372-2021-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 封隔器总装水压密封试验 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 15MPa |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1MPa |
|  |  | 公差T |  | 3MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 允许误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.耐震压力表 |  |  | (0～60)MPa |  |  |  | 1.6级 |  | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HF/CL-01《封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | HF-CL-01《耐震压力表使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 吴昊，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《封隔器总装水压密封试验测量过程不确定度评定》附1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《封隔器总装水压密封试验测量过程有效性确认记录》附3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录、控制图绘制(如果有) |  |  | 见《封隔器总装水压密封试验测量过程监视统计记录及控制图》附2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求. 2.测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控. 3.测量过程不确定度评定方法正确. 4.测量过程有效性确认方法正确，满足要求. 5.测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确. 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023年2月4日           审核员：       企业部门代表：