测量设备溯源抽查表

编号：1380-2021-2023

| 企业名称 | 广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 测厚仪 | 2640174 | GM100 | 厚度≤10mm ±0.05mm | 厚度标准块±0.01㎜ | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 质量部 | 接地电阻 测试仪 | A-44 | RK2678XM | ±5% | 交直流标准电阻器 ±0.5% | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 质量部 | 数显拉力 试验机 | A-40 | ASR-1001A | ±2% | 测力传感器 0.3级 | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 质量部 | 温湿度计 | JC017 | TH602F | ±2℃ ±5%RH | 温湿度标准箱 ±0.1℃ ±1%RH | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | A-43 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块U=0.3HRC k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 生产部 | 抗震压力表 | 1887774 | (0-40)MPa | 1.6级 | 二等活塞式 压力计 精密压力表 0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | JC013 | (0-200) mm | ±0.03mm | 量块5等 | 广东中准检测有限公司 | 2023.2.10 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司机构校准，校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023 年02 月24 日~ 02 月24 日 审核员签字： 吴素平 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。