编号：0233-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 固定套轴内径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ1400+0.04mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《DFW817悬架检验流程卡》、《DAFW121悬架检验流程卡》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测内径要求为1400+0.04mm，公差T=0.04mm - 导出的测量设备的最大允差：△允≤T/6=0.04/6=±0.0067mm， 2.测量范围：被测参数1400+0.04mm，内径千分表量程为（50~160）mm，在检测范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/ 编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书 编号 | 校准/检定日期 |
|  | 内径千分表 KC-857-005 |  | （50-160）mm |  | 示值误差±7µm, 相邻误差±3.5µm |  | 23CD918178041 | 20230111 |
|  | 光滑环规 KC-824-001 |  | Φ140.0010mm |  | 示值误差±3.2µm |  | 23CD918178115 | 20230109 |
| 计量验证记录 测量设备内径千分表量程为（50~160）mm，满足计量要求的Φ1400+0.04mm。 测量设备：光滑环规△1=±0.0032mm，内径千分表△2=±0.035mm，△=±△1²+△2²=±0.0047mm，满足计量要求的最大允许误差≤±0.0067mm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2023 年01 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2023年02 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |