测量设备溯源抽查表

编号：0233-2020-2023

| 企业名称 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 重型车辆公司 | 焊接检验尺 | 18091532 | HJC40型 | U=0.1mm k=2 | 万能工具显微镜MPE: ±(1+L/100)µm | 徐州市检验检测中心 | 2022.12.09 | √ |
| 品质管理部 | 压力表 | HC69602421630 | (0-1.6) MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2022.11.23 | √ |
| 生产制造部 | 电子汽车衡 | PC-861-001 | SCS-80 | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置M1 | 徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 | 2022.10.20 | √ |
| 品质管理部 | 漆膜冲击仪 | 508 | QCJ | 质量U=0.4g 长度：U=0.2mm(k=2) | 电子天平 Ⅲ级 | 方圆检测认证有限公司 | 2022.05.20 | √ |
| 生产制造部 | 智能型涡街流量计 | 201411105 | HQP81K-125 | MPE: ±0.5% | 水流量标准装置MPE: ±0.05% | 安正计量检测有限公司 | 2022.08.01 | √ |
| 重型车辆公司 | 外径千分尺 | 176296 | （150-175）mm | ±7µm | 测微量具检定装置五等 | 徐州市检验检测中心 | 2023.01.11 | √ |
| 品质管理部 | 数字温湿度表 | 21006915 | HTC-1 | 溫：U=0.5℃ 湿：2%RH k=2 | 冷静露点仪： MPE:±0.1℃,露点温度MPE: ±0.2℃ | 徐州市检验检测中心 | 2022.03.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司建立最高计量标准七项，测量设备由品质管理部负责溯源。公司除去建标自检、自校外，其余测量设备全部委托徐州市检验检测中心、方圆检测认证有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、安正计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书品质管理部保存。根据抽查7件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023 年02月 16日上午~ 02月 16日下午 审核员签字：尹彩侠 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。