编号：0141-2023

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 安徽中飞管道科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子吊秤 | ZF-CL-009 | OCS-2t-VF | Ⅲ级 | 砝码 F1级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 生产部 | 外径精密 兀尺 | ZF-CL-016 | （100-225）mm/0.02mm | ±0.05mm | 接触式干涉仪 U=0.02µm K=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 生产部 | 真空 压力表 | ZF-CL-013 | （-0.1--0）MPa | 2.5级 | 精密压力表 0.4级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | ZF-CL-010 | (0-150)mm | ±0.03mm | 量块 四等 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 电子万能试验机 | ZF-CL-008 | WDS-20 | ±1% | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 熔体流动速率测定仪 | ZF-CL-003 | XNR-450B | ±0.5℃ | 标准水银温度计 U=0.06℃ k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2022.12.07 | √ |
| 质检部 | 电子 汽车衡 | ZF-CL-021 | SCS-100t | Ⅲ级 | 砝码 F2等级 | 巢湖市市场监督管理局 | 2022.12.19 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托深圳中恒检测技术有限公司、巢湖市市场监督管理局进行检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2023 年 02 月 20 日~ 02月21日 上午 审核员签字： 王晓巍 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。