编号：0086-2022-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 铜管管材外径 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 外径尺寸 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.013mm |
|  |  | 公差T |  | 0.08mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 外径千分尺 |  |  | （0-25）mm |  | / |  | 最大允差：±0.004mm | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YXCL-GF-003 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | QJ/BM04.04 - 2013铜管成品检验规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈亚，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附1《测量过程不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附3《测量过程有效性确认表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附2《测量过程监视记录及控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附2《测量过程监视记录及控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能均受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2023年2月17日       审核员：       企业部门代表：