附3

测量过程有效性确认记录

| 关键测量过程编号 |  | 2021-03 | 测量过程名称 | 铜管管材外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | YXCL-GF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 外径尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：千分尺（0-25）mm，最大允许误差：±0.004mm。 测量方法：依据YXCL-GF-003《铜管管材外径尺寸测量过程控制规范》。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看（0-25）mm的千分尺，校准日期：2022年11月15日，符合要求。 2、检测结果有效性确认过程: （1）2022年11月22日用千分尺对5个同类型的样品进行检测，平均值为y1= 18.0348mm n; 1; 2; 3; 4; 5. 外径尺寸（mm）; 18.035; 18.034; 18.034; 18.036; 18.035. （2）2023年1月18日用千分尺对5个同类型的样品进行检测，平均值为y2= 18.0352mm n; 1; 2; 3; 4; 5. 外径尺寸（mm）; 18.036; 18.036; 18.034; 18.034; 18.035. 检测结果的扩展不确定度为U＝0.006mm k=2 En=y1-y2U12+U122=y1-y22U=0.07<1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2023年1月18日 |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |