编    号： 0009-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 测定仪泄露电流检验过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 泄露电流≤3mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GBT13384-2008《机电产品包装通用技术条件》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=3mA 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=3×1/3=1mA=±0.5mA 2.测量设备校准不确定度推导： =1×1/3=0.33mA 3.被测参数测量范围：泄露电流≤3mA，选用电流为（0-20）A的钳型万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 钳型万用表 |  | （0-20）A |  | ±0.017mA |  | GTL200150998 |  | 2020.01.03 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-20）A，满足导出计量要求的测量范围≤3mA； 测量设备最大允许误差为±0.017mA，满足导出计量要求的最大允许误差±0.5mA； 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：张相成 验证日期： 2020 年1 月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |