编号：0009-2020

| 企业名称 | 东营市久诺尔石油设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量 技术部 | 程控接地电阻测试仪 | 1920509 | CC2521 | ±5%; 电流：Urel=1%; 电阻：Urel=1%（ k=2） | 接地导通电阻测试仪; R: Urel =0.2%; ACA: Urel =0.2%; | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 校准：2020.01.03 | √ |
| 质量 技术部 | IP30实验 探棒 | CX1909204 | CX-3C | U=0.02mm,(k=2) | 影像测量仪；U=0.3um+0.7×10-6Ln | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 校准：2020.01.03 | √ |
| 质量 技术部 | ZC25-4B绝缘电阻表 | 1530634 | ZC25B-4 | ±10%; 电压：Urel =1.2%; 电阻： Urel =2.6%（ k=2） | 兆欧表检定装置； Urel =0.2% | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 校准：2020.01.03 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1920346 | （0～150）mm | ±0.03mm, U=0.01mm,（ k=2） | 量块； U99=0.5um+5×10-6 Ln | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 校准：2020.01.03 |  |
| 质量 技术部 | 钳型万用表 | 097077717 | 601RELRE5F | DCV: Urel =0.23% ACV: Urel =0.25% R: Urel =0.26% ( k=2) | 多功能校准仪： DCV: Urel =0.01% DCA: Urel =0.01% ACA: Urel =0.03% ACV: Urel =0.03% R: Urel =0.01% 钳型电流表检定装置： Urel =0.2% | 深圳市高铁计量检测有限公司 | 校准：2020.01.03 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《检测设备管理台账》中5件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年1月12日—2020年1月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表