编号：0009-2020

不符合项报告

企业名称：东营市久诺尔石油设备有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员:张相成

不符合事实描述： 查现场检测参数为冷凝管长度尺寸40mm±0.025mm，配备的（0-150）mm游标卡尺,查校准证书卡尺的最大允许为±0.02mm，不能满足测量要求。 不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T19022-2003 标准 7.2.3 测量过程实现 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页