编号：0258-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 山东恒驰石油装备有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 万能角 度尺 | 14081994 | （0～320）º | ±2′ U=1′ k=2 | 角度块 1级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 131012764 | （0～25）mm | U=1.4um k=2 | 量块 4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 带表内 卡规 | 158709 | （55～75）mm | U=15um k=2 | 量块 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 框式 水平仪 | 20142057 | SK200-0.02 | Urel=5.4% k=2 | 水平仪 检定器 Urel=1.8%, k=2 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 质检部 | 带表卡尺 | D31764 | （0～150）mm | U=0.02mm k=2 | 量块 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 生产部 | 压力表 | M1910058 | （0～60）MPa | Urel=0.5%FS, k=2 | 数字压力表 0.05级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.02 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《检测设备管理台账》中5件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年1月16日—2020年1月18日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |