[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0172-2021-AA-2023
审核员现场审核记录

企业名称：江西晶亮实业有限公司

审核员：  郭小红                             审核日期：2023年2月15日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业测量管理体系一年来的运行情况符合GB/T 19022-2003标准(除7.2、8.3.2条款外）的要求。
企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。2023年1月9日管理者代表“杨正华”更改为“曾强”。见授权书。
为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出改进建议： 

公司现有测量设备较少，建议生产现场增加测量设备，以满足公司发展的需要。

	办公室/财务、
质检部、
供销部


	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了3项质量目标，对目标进行了分解，查2022年2月到2023年1月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，质量目标管理满足要求。
企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。办公室/财务负责考核。
	办公室/财务、质检部、生技部（车间）、
供销部


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2023年2月6日开展了管理评审，会议由公司总经理吴晶主持，由管理者代表曾强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。


	办公室/财务
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方江西西平计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司2家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。


	质检部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查质检部编号为100B型号（0.02-1.00）mm的塞尺2022年03月04日由江西西平计量检测有限公司。证书编号XP-20022-L-00735，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查质检部编号JL001型号5m的钢卷尺，2022年06月17日由湖南航测检测技术服务有限公司校准。证书编号HC2206170006，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查质检部编号为A56060型号(0~25)mm的数显千分尺2022年03月04日由江西西平计量检测有限公司。证书编号XP-20022-L-00733，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查质检部编号为K16E136398型号(0~150)mm数显卡尺2022年03月04日由江西西平计量检测有限公司校准。证书编号XP-20022-L-00732，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
测量设备使用环境条件满足要求。
查质检部JLSY/JL-06-01《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江西西平计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。现场查看了4台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》。

	质检部、生技部（车间）
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查：质检部，型号(0~150)mm数显卡尺，编号K16E136398，证书编号XP-20022-L-00732，校准日期2022年03月04日，测量不确定度： 0.02mm（k=2）, 校准单位江西西平计量检测有限公司。有计量确认记录JLSY/JL-09-01-02。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 
查：质检部，型号5m，编号JL001的钢卷尺，证书编号HC2206170006，2022年06月17日，测量不确定度： U=0.2mm（k=2）, 由湖南航测检测技术服务有限公司校准。有计量确认记录JLSY/JL-09-01-01。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。

测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。验证结果均为合格。计量确认过程基本满足要求。
现场重点抽查了板材厚度尺寸测量过程等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

	质检部、生技部（车间）
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	现场重点抽查了板材厚度尺寸测量不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：2022年12月下发《顾客满意度调查表》，6份，从产品的品质的满意度、交期上的满意度、服务品质的满意度、客服抱怨处理回馈的满意度等方面进行评价。综合得分97分。
	办公室/财务、
供销部


	否

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2023年1月8日组织了公司2022年测量管理体系单体系内审，有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录，内审首次会由管理者代表曾强参加。
	办公室/财务
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了JLSY-CLCX-2020-11  《测量管理体系监视程序》。

对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次（1年）进行监视。
	办公室/财务、质检部
	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2022年监督审核未开出不符合项。
经验证企业对内审过程中发现的1项不符合项能查找原因，按期整改关闭。

查：2023年1月8日内审不符合项1项，1月15日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。

目前企业没有发现不合格测量设备。对不合格测量设备程序文件中有控制要求。
	办公室/财务、质检部、生技部（车间）、
供销部


	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	2023年1月8日公司测量管理体系第一次内审共开具1项不符合项，经原因分析和整改，2023年1月15日前各相关部门将整改情况反馈办公室/财务，2023年1月15日办公室/财务对相关部门整改情况进行验证。


	办公室/财务、        质检部
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。

由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备， 

企业的测量设备全部委托江西西平计量检测有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司校准。现场查看了4台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》
	办公室/财务、质检部
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	该企业主要耗能为电、水，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2022年用水2196吨、用电492522千瓦时。该企业不是重点耗能单位。
	办公室/财务
	否

	15
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查：企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	办公室/财务
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传：

没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。


	办公室/财务
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查编号HB20220506-002学生课椅经安徽省汉博科技有限公司检测，检测报告7项检测项目均符合要求，检测日期2022.5.23。

抽查编号ZBJ-2210280001课桌椅经江西中标检检测中心有限公司检验。检验检测报告5项检验项目均符合要求，检验日期2022.10.29。
抽查产品的销售合同，合同编号遂政采【2022】G055，2022年遂川县中小学生课桌椅采购项目，签订时间2022年8月3日。经查看政府采购合同和验收报告，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同中有质量保证、项目验收、售后服务等条款。

抽查合同编号FZHX-2022-0017黎川县新城实验学校课桌椅采购项目，签订时间2022年9月6日。经查看政府采购合同和验收报告，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。合同中有质量保证、项目验收、售后服务等条款。
	供销部


	否


 1 / 7

