受理编号：0014-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 三相电能表电能误差检定 测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.1Ib≤I≤Imax）±0.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG596-2012 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 （另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 三相电能表检定装置 |  | SJJ-1 |  | ±0.05% | E2019-3021328 |  | 2019-4-09 |
| 计量验证记录（另附） 根据测量设备最大允许误差为被测量参数容差1/3~1/10倍要求，由于是高度控制的测量过程，取10倍，被测量参数最大允许误差为±0.5%，则测量设备的最大允许误差为±0.05%，即测量设备能满足产品检验中电能表电流测量的预期使用要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：袁丽 验证日期：2019年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年01月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |