编号：0013-2019-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 缓冲片硬度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) | （40-48）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | LW-110/206-CD-52-03 《缓冲片图样》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量参数公差范围：Ｔ=8HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=8×1/3 = 2.67HRC=±1.33HRC 2.测量设备校准不确定度推导： = 1.33×1/3= 0.44HRC 3. 被测参数测量范围：（40-48）HRC两边延伸为（35-50）HRC 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 219571 |  | HR-150A | MPE：±1.5HRC， 校准证书：Δ =+0.7HRC |  | DN220476930008 | 2022.11.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围 (20-70) HRC，满足导出计量要求的测量范围（35-50）HRC的要求； 测量设备最大允许误差±1.5HRC，通过采用能力指数验证法（要求A级以上，即大于1.1满足要求）： Mcp=T/3MPEV=8/(3×1.5)≈1.78﹥1.1，满足计量要求。 测量设备校准结果U=0.8HRC k=2 当 U>13 MPEV时，应考虑Δ，即Δ+U≤MPEV, Δ+U =1.5=MPEV， 即测量设备判定合格，满足预期使用的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 11 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2023 年02 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |