4130无缝钢管抗拉强度检测过程

不确定度评定报告

1 、概述
1.1测量方法：依据GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 ；

1.2环境条件：温度（10-35）℃；

1.3检测设备：GNT300电子式万能试验机，0.5级 ，最大允许误差±0.5%。                                                                                                                                                            1.4被测对象：4130无缝钢管拉伸试样

1.5测量过程：机械加工试件加工尺寸参照GB/T228.1-2021的要求。采用电子万能试验机进行拉伸试验，直接读取抗拉强度

2、评定三个试样平均结果的抗拉强度检测过程不确定度。

使用10个试样，得到测量列，测量得到的结果见表1。

试验标准偏差按贝塞尔公式计算：

表1  重复性测量结果

| 序号 | 试样直径d (mm) | 抗拉强度Rm (MPa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.50 | 1136 |
| 2 | 12.50 | 1125 |
| 3 | 12.50 | 1142 |
| 4 | 12.50 | 1136 |
| 5 | 12.50 | 1145 |
| 6 | 12.50 | 1138 |
| 7 | 12.48 | 1142 |
| 8 | 12.50 | 1132 |
| 9 | 12.48 | 1126 |
| 10 | 12.48 | 1125 |
| 抗拉强度平均值MPa | 1134.7 |  |
| 实验标准偏差s MPa | 7.44 |  |
| 相对标准偏差s % | 0.656% |  |

3、抗拉强度检验过程不确定度的评定：

数学模型：

—抗拉强度MPa

—原始横截面积mm2

—最大试验力 N

Rep—重复性

Rmv—拉伸速率对抗拉强度的影响

3.1 A类相对标准不确度分量urel(rep)的评定：

因评定三个试样测量平均值的不确定度，故应：

3.2最大力Fm的B类相对标准不确定度分项的评定。

查GNT300电子式万能试验机的检定证书得：设备为0.5级，最大允许误差为±0.5%，则按照均匀分布，半宽a=0.5%，包含因子k=√3，则

则

3.3原始横截面积S0的B类相对标准不确定度分项urel(d)的评定。

测定横截面积时，测量每个尺寸应准确到±0.5%，则按均匀分布，半宽a=0.5%,取包含因子k=，则面积的计算公式S0=

测量直径d引入的相对标准不确定度为：

原始横截面积S0引入的相对标准不确定度为：

3.4拉伸速率影响带来的相对标准不确定度分项

实验得出，在拉伸速率变化范围内，抗拉强度最大相差20MPa,拉伸速率对抗拉强度的影响为±10MPa,按均匀分布考虑：

3.5抗拉强度的相对合成不确定度：

表2  抗拉强度的标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urel（rep） | 测量重复性 | 0.379% |
| urel（Fm） | 最大力 | 0.289% |
| u rel（S） | 试样原始横截面积 | 0.578% |
| u rel（Rmv） | 拉伸速率 | 0.509% |

3.6抗拉强度检测过程不确定度Urel(Rm)：

取包含概率p = 95%，按k=2，则