[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0067-2022-2023
审核员监督审核记录（二）
企业名称：德州大陆架石油工程技术有限公司
审核员：  韩永师                  
审核日期：2023年 02月17 日上午~2023年 02月17日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业无新增测量设备。

①查出厂编号为BD14020的电子式万能试验机，检定日期：2023年3月11日，检定机构：德州市产品质量标准计量研究院[计量检定机构授权证书号：(鲁) 法计(2019) 371401号）]。

②查出厂编号为19500059的傅立叶红外光谱仪，校准日期：2022年3月28日，校准机构：山东中检校准技术有限公司（机构注册号CNAS L11082）。

③查出厂编号为A1114222的内螺纹牙高量规，校准日期：2022年2月07日，校准机构：淮安市计量测试中心（机构注册号CNAS L3050）。

上述3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。符合要求。
共抽查了9份检定校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

查2022年12月实验室温度/湿度记录表，所记录的环境条件满足要求。
	技术研发部

质量部

机械加工厂
	否

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程：“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的识别正确，使用的测量设备为编号BD14020的电子式万能试验机,检定日期：2022年3月11日，查该测量过程的《计量要求导出和计量验证记录表》，验证日期2022年3月13日，验证方法正确，符合要求。
企业规定了对验证不合格的测量设备应停用并维修后再检定/校准，或做报废处理。目前暂无经验证不合格的测量设备。符合要求。
	技术研发部

质量部

机械加工厂
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程

8.2.4

测量管理体系的监视


	抽查“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”，计量要求导出的方法正确，使用的测量设备已由德州市产品质量标准计量研究院进行了检定，企业已经进行了计量验证。验证方法正确，验证满足要求。

企业按照控制规范要求规定的控制频次，对测量过程进行监视，测量过程得到有效控制，对测量过程有效性已进行了确认，对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。
	技术研发部

质量部

机械加工厂

	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1

测量不确定度
	查关键测量过程“4130无缝钢管抗拉强度检测过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。
	技术研发部

质量部

机械加工厂
	否

	5
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	所查的《测量过程及控制一览表》、检验记录等计量单位的使用符合法定计量要求。

企业无强制检定的测量设备。
	技术研发部

质量部

机械加工厂
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业能源主要消耗品种为电和水，2022年共用电2526720kWh；用水12511吨。折合312.42吨标煤，企业不是重点用能单位。
	综合管理部
	否


 1 / 7

