附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 管路系统钢管壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 |  | TJZFCL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术部 | 测量项目 | 壁厚 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：游标卡尺，测量范围(0～150)mm，最大允许误差±0.03mm，U=0.01mm,k=2。 测量方法：按照 GB/T25359-2010《石油及天然气工业用集成撬装往复压缩机》、GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》及相关《管路系统钢管壁厚测量过程控制规范》进行测量。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格：（0-150）mm的游标卡尺，其校准日期：2022年09月20日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2022年3月28日，用（0-150）mm的游标卡尺对管子壁厚进行5次测量，计算出平均值： 1=2.146mm。 （2）2022年9月26日，用（0-150）mm的游标卡尺对管子壁厚进行5次测量，计算出平均值： 2=2.136mm。 管路系统钢管壁厚测量过程扩展不确定度为U=0.04mm，k=2 En=0.19 当E n=0.19<1时，此测量过程有效。 确认人员：赵翠翠 日期：2022年9月26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |