编号：1379-2021-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | DN（15~20）2级水表示值误差测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 品质管理部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （最大允许误差±2%） |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.67% |
|  |  | 公差T |  | 4% |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 水表检定装置 |  |  | DN(15~50) |  | / |  | 准确度等级：0.2级（最大允许误差±0.2%） |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GF-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG162-2019《饮水水表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度:(10-30)℃ 湿度：≤93%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 田惠君，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附1《测量过程不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附3《测量过程有效性确认表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附2《测量过程监视记录及控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附2《测量过程监视记录及控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2023年2月16日        审核员：                 企业部门代表：