[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0059-2020-2023
审核员监督审核记录（二）
企业名称：安徽逸通新型建材科技有限公司
审核员： 刘京胜                        

审核日期： 2023年03月08日上午至2023年03月09日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	    抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境 
	查《测量设备台账》，企业已将58台测量设备纳入到测量管理体系管理，公司采用A、B、C分类管理，公司品管部负责测量设备全过程管理。

 抽查其它检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

抽查由“东莞市帝恩检测有限公司”出具的校准证书5份，对应测量设备为：

出厂编号为2011289熔体流动速率仪；出厂编号为03138304数显卡尺；出厂编号为2011342电子万能试验机；出厂编号为20120503塑料管压力试验机；出厂编号为340406电子秤。设备校准日期均为：2023年2月27日，校准周期间隔为1 2个月。

抽查由“安徽省计量科学研究院”出具的检定校准证书4份，对应测量设备为：

出厂编号为11126；型号：GZX-9146MBE电热鼓风干燥箱；证书偏号：RG2022X-012508。出厂编号为2018675；型号：RV-300CTW热变形维卡软化点温度测定仪；证书偏号：RG2022X-012507。出厂编号为20210999805；型号：（0-1.6）MPa压力表；证书偏号：LX2022X-004726。出厂编号为8332080763；型号：AR124CN电子天平; 证书偏号：RG2022B-016762。设备检定校准日期均为：2022年8月3日，检定校准周期间隔为1 2个月。

抽查以上检定校准证书信息和台账相符。测量设备检定校准证书出具的结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。
所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证。
查品管部提供的2023年3月份《温度、湿度记录表》1份，均已对测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。


	品管部

研发部

生产部

设备部
	否

	2
	测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“氯乙烯(PVC-U)管材维卡软化温度测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备名称热变形维卡软化点温度测定仪，型号：RV-300CTW，出厂编号：2018675。查《测量过程监视统计记录表》，已进行了计量确认验证，校准日期均为：2022年8月3日，验证日期： 2022 年08月06日，方法正确，符合要求。
	品管部

研发部

生产部

设备部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3测量不确定度


	企业已识别出了主要产品的测量过程45个，建立《测量过程及控制一览表》，识别出“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”等3个关键测量过程，重要测量过程27个，一般测量过程15个。
对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备进行了确认，抽查“计量确认过程验证记录表”3份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。

抽查了关键测量过程“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”，技术参数为“重量：25kg±250g”，使用的测量设备为出厂编号为340406的“电子台秤”，企业对测量要求依据GB∕T 40224-2021 《雨水渗透、调蓄、储存用塑料模块》等技术标准进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。
查关键测量过程的《雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程控制规范》，已对规范进行有效控制。查了关键测量过程“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。查“雨水渗漏、调蓄、储存用进厂原料重量检验过程系统控制监视分析表及控制图” 1份（见附件2），已对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。
	品管部

研发部

生产部


	否

	4
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	查企业委外的检定校准服务方2家为“东莞市帝恩检测有限公司（认可证书号：CNAS L6483）” 、“安徽省计量科学研究院（机构授权证书号：（国）法计（2017）01023号）”，抽查9份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。详见测量设备溯源抽查表。
	品管部

研发部

生产部

设备部
	否

	5
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为水、电。2022年全年用水1478.5吨，用电3416000千瓦时。共计折合421.09吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 2 / 2

