[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0216-2022-2023
审核员现场审核记录

企业名称：浙江皓基流体科技有限公司

审核员：杨子林                                                   审核日期： 2023.3.4
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自上年度初次审核以来，公司测量管理体系的运行基本正常、适宜和有效，基本符合体系管理要求。

测量设备、计量器具管理正常，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业自身管理水平提高、人员能力提升，产品质量的稳定提供了保证，对产品性能改进提供了可靠支持，对外部市场推广等起到重要促进作用。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面稳定，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。
	管理层

品质部

生产部


	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业编制的HJLT/MM-2021《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。编制了目标检查表，由品质部负责对质量目标定期检查和统计，考核均已达标。
	品质部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2023年2月27日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理林纪主持，吴高清及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的更有效的提升体系运行效果，对现场测量设备有效管理方面提出改进，落实了整改部门。


	管理层

品质部

生产部

供销部

办公室
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业编制的HJLT/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料、外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有54台件测量设备，进行了ABC分类管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。

抽查编号为GK16052531，规格型号为0-150mm的带表深度卡尺，检定证书编号为CS202300017，检定日期为2023年01月31日，周期为半年；查测量设备管理台账，该设备记录检定日期为2023年02月1日，周期为12个月，测量台账信息和证书不一致。不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。
查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。

查光谱试验室，要求温度15℃~25℃，湿度为30%RH~70%RH。现场符合使用环境要求。

抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》

测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。
	品质部

生产部
	是01

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制的HJLT/MP-11-2021《外部供方控制程序》规定了供销部负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有6家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的台州市计量设备技术校准中心已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L12534，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。
	供销部

品质部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	企业编制的HJLT/MP-12-2021《计量确认管理程序》，规定了品质部负责测量设备计量确认的实施，对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。编制了《测量设备计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。

抽查了0-200mm的带表卡尺（编号GK16071459）的校准证书，校准日期2023年01月31日，有效期至2024年01月30日，检查了《计量确认过程验证记录表》， 0-200mm的数显卡尺，检测0-70mm时，MPE为±0.02mm，用于检测产品阀体内径尺寸为直径27mm，公差±0.05mm，满足导出计量要求测量设备最大允许误差△允≤Ｔ/3=0.03mm的要求；

企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和计量确认合格标识，满足预期使用要求。HJLT/MP-12-2021《计量确认管理程序》规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。

目前企业没有需要封印的测量设备。
	品质部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业本年度没有新增测量过程。

对关键测量过程进行了梳理,其中涉及关键参数、原材料、加工过程和成品检测相关的过程。

测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。

抽查关键测量过程原材料铜含量检测过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控情况。

企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视，详见《测量过程控制检查表》。
	品质部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制的HJLT/MP-14-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了原材料铜含量检测过程测量不确定度评定报告，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查企业提供了顾客满意度调查报告：内部满意度调查结果：2023年1月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为95.80%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2023年1月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为95.8%，满意度符合公司目标要求。
	品质部

供销部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查了企业提供的内审资料：企业于2023年02月20日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。
	管理层

品质部

生产部

供销部

办公室
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了HJLT/MP-12-2021《计量确认管理控制程序》、HJLT/MP-13-2021《测量过程管理程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。

检查对列入体系管理的重要测量过程原材料铜含量检测过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	品质部


	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	查上年度外审开出编号为01的不符合项报告，企业对不符合组织了纠正，1.将现有在用温度调节仪纳入测量设备台账管理，并委托第三方校准机构校准；2.举一反三，对公司所有测量设备进行梳理，避免相同问题重复发生。经验证该设备已列入测量设备台账管理，并提供了该设备的校准证书，编号:RQ202200152。该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

查企业编制的HJLT/MP-18-2021《不合格控制管理程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。

查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。
	品质部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本年度内审发现2个不符合项，进行了整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足HJLT/MP-19-2021《持续改进管理程序》要求。
	品质部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。

企业的强检计量器具共7只，主要是用于安全防护的压力表，经查验均经检定并在有效期内使用，满足要求。

查空压机用压力压力表，编号1818104389，证书编号LY202205560，检定单位：玉环市计量检定测试所，检定日期2022年11月10日，有效期2023年5月9日。

企业的产品非定量包装产品。
	品质部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。2022年1月份-2022年12月份耗电181万kW·h、耗水4007t，共标准煤223t，不是重点耗能企业。

企业只有电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。


	办公室
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。
	供销部
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查DN32黄铜闸阀产品的销售合同，合同编号：HS202201064，签订时间2022年9月28日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。
	供销部
	否


 1 / 7

