受理编号：0051-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 中心管内径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (55±0.2)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件：零件图：K344-114-1零件图 中心管内径尺寸要求 |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 填料块尺寸为(55±0.2)mm 2. 导出测量过程最大允许误差：△允 =±0.2×（1/3）≈±0.067mm（取1/3）； 3. =0.022mm 4.选择内径千分尺，测量范围：(50-75)mm；满足被测参数测量范围要求.。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 内径千分尺编号17042651 | （50-75）㎜ | U=0.005mm K=2 | SXZS2301361D033 |  | 2023.01.09 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 中心管内径尺寸最大允许误差为±0.067mm，被测参数范围要求(55±0.2)mm； 2、测量设备的计量特性 （50-75）mm游标卡尺，允许误差为U=0.005mm K=2 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 闫聚为 验证日期： 2023年2月 21日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2023 年 02月 28 日 |  |  |  |  |  |  |