编号：0044-2023

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 河北乾鑫塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产质检部 | 电子分析天平 | 5655 | FA1204 | （1~500）mg U=（0.006~0.04）mg;（>0.5~500）g U=（0.12~4）mg （k=3） | 砝码 1mg-2kg F1级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 箱式马弗炉 | 12060212 | SX2-2.5-10 | 温度U=1.2℃ （k=2） | 过程检验仪U=0.3℃ k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 电热鼓风箱 | 1203004 | XCB-300 | 温度U=（0.5~1.0） （k=2） | 数据采集器U=0.2℃ k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 微电脑电子万能试验机 | 201409014 | XHW-20 | 力Urel=0.7% (K=2) | 标准测力仪 0.3级合格 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 差式扫描热量仪 | 2020081 | DSC500-2 | 温度U=（0.06~0.94）℃ k=2 热U=（0.18~1.3）j/g k=2 | 示差扫描热量计检定装置 室温~700℃ 0.3级合格 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 恒温水箱温控表 | QX-YQ-10 | DHKT-1 | 温度U=0.5℃ （k=2） | 过程检验仪U=0.3℃ k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 电子管材简支梁冲击试验机 | 1310001 | XJJD-50A | 长度U=0.04mm~0.2mm 力Urel=0.7% 角度U=0.1° (K=2) | 标准测力仪 0.3级合格 冲击试验机检定装置Urel=0.42% k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 生产质检部 | 维卡软化点温度测定仪 | 0811001 | HDT/V-2003 | 温度U=0.3℃； 升温速度U=1℃/h （k=2） | 数据采集器U=0.2℃ k=2 电子秒表 U=0.004s k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022年3月1日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量，测量设备由生产质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023 年 2 月 27 日~ 2 月 28 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。