附1:

数据采集传输仪模拟电压采集检测过程

不确定度评定报告

- 测量过程

- 1.1、测量方法：依据Q/320204AAEA03-2022《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪企业标准》。

1.2、环境条件：常温

1.3、测量设备：VC9806+型数字万用表，Urel=0.2%,k=2

1.4、被测对象：直流电压:5V±0.1V

1.5、测量过程：将信号发生器的模拟输出信号依此接入到模拟量输入各个通道，然后打开数据采集传输仪电源，通过设置启用各个模拟量输入通道的采集协议，通过数据采集传输仪实时数据显示或上位机软件查看实时数据，同时，将数字万用表的正负极接入到信号发生器的正负极，测量并记录电压数据。

- 数学模型

f=d

式中：f－直流电压检测结果；   d－直流电压读数值;

3、输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要为：测量重复性引入的标准不确定度分量u1；

测量设备引入的标准不确定分量u2；.

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定。

对测量重复性引入的标准不确定度分量进行A类评定。在数字万用表正常工作状态下，由相同的操作人员，同一台设备，在相临近的时间内，对同一个被测样品连续测量10次数据如下表：

| 序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d（A） | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | 4.99 |
| 序号n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d（A） | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |

测量值的平均值：

单个测得值的实验标准偏差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：u1=s=0.00516V

3.2、测量设备引入的标准不确定度影响分量u2的评定

查数字万用表的校准证书，出具的校准不确定度Urel=0.2%,k=2，则由测量设备引入的标准不确定度分量为：

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总：

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.00516V |
| 标准不确定度u2 | 测量设备 | 0.0051V |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 则：

扩展不确定度U＝ kuc＝2×0.007V＝0.014V

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.014V, k = 2