编号：0015-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 东营市鑫海石油装备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置 准确度等级 | 校准机构 | 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 4874 | （0～150）mm | ±0.03 U=0.02 mm k=2 | 量块 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 5108071093 | （0～200）mm | ±0.03 U=0.02 mm k=2 | 量块 5等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 质量技术部 | 内径量表 | 1256245 | （50～160）mm | U=4um k=2 | 光栅式指示表检定仪 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 192450 | （50～75） mm | U=1.7um k=2 | 量块 4等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 校准：2020.01.05 | √ |
| 审核综合意見： 该公司已建立《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，抽查《检测设备管理台账》中4件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《量值溯源管理控制程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年1月19日—2020年1月20日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |