受理编号：0067-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 一体化监测汇集保护装置直流电流测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （5±0.1）A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | LXDT-2022-01一体化监测汇集保护装置直流电流测量作业指导书 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 直流电流测量公差范围：T=0.2A ； 2. 测量最大允许误差：△允=T×1/3=0.2/3=0.067A； 3. 测量范围推导：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，选测量设备测量范围（0-10）A的FLUKE189数字多用表即可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 数字多用表/6343790 |  | FLUKE189 | 5A时最大允许误差±0.0148A（证书给出） |  | WT2022120621 |  | 2022.10.9 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0-10）A满足计量要求的测量范围（5±0.1）A的要求。 2）测量设备的最大允许误差5A时为±0.0148A，满足导出的测量设备最大允许误差0.067A的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年10 月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2023年3月2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |