编号：0067-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 一体化监测汇集保护装置直流电流测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 5A |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.067A |
|  |  | 公差T |  | 0.2A |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 允许误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.数字多用表 |  |  | 直流电流档： （0-10）A |  |  |  | 5A时最大允许误差±0.0148A（证书给出） |  | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LXDT/CL-2023-01《一体化监测汇集保护装置直流电流测量控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | LXDT-2022-01一体化监测汇集保护装置直流电流测量作业指导书 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘佳威，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《一体化监测汇集保护装置直流电流测量过程不确定度评定》附1 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《一体化监测汇集保护装置直流电流测量有效性确认记录》附3 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制 |  |  | 见《一体化监测汇集保护装置直流电流测量监视统计记录及质控图》附2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023年3月2日           审核员：        企业部门代表：