测量设备溯源抽查表

编号：0002-2019-2023

| 企业名称 | 奥宸科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 接触调压器 | 201602 | TSGC-20KVA | Urel+1.0%K=2 | 数字多用表DVC:±0.005%ACV:±0.06%DCL：±0.05%ACL:±0.1%R:Freq:±0.01% | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.6 | √ |
| 技术质量部 | 万用表 | AD001 | UT52 | 0.5级 | 多功能校准器DVC:Urel=0.002%ACV:Urel=0.01%DCI：Urel=0.005%ACI:Urel=0.02%电阻：Urel=0.003%K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.6 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | ACKJ-010 | （0-300）mm | ±0.04mm | 光栅式指示表检定仪 U=1.1µm k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.2 | √ |
| 生产部 | 绝缘电阻表 | 20033695 | ZC-7 | 5级 | 兆欧表标准器Urel=0.06%K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.2 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电等机构检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：202 3 年 3 月 2 日下午~ 3 月 3 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。