编号：0076-2016-2019

| 企业名称 | 成都声立德克技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡 琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质保部 | 水表检定装置 （质量法） | 01 | ED-SLDK- F25 | 0.2级 | 流量标准检定装置 V:Ure1=5×10-4 (k=2) m:M1级 t:Ure1=5×10-7 (k=2) | 中国测试技术研究院 | 2019.6.13 有效期 2021.6.12 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置 （质量法） | 01 | ED-SLDK- F50 | 0.2级 | 流量标准检定装置 V:Ure1=5×10-4 (k=2) m:M1级 t:Ure1=5×10-7 (k=2) |  | 2019.6.13 有效期 2021.6.12 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置 | 03 | ED-SLDK-F (65-300) mm | 0.2级 | 流量标准检定装置 V:Ure1=5×10-4 (k=2) m:M1级 t:Ure1=5×10-7 (k=2) |  | 2019.6.13 有效期 2021.6.12 | √ |
| 生产部 | 电子地上衡 | B349075358 | SCS-12 | Ⅱ级 | M1等砝码 |  | 2019.6.11 | √ |
| 生产部 | 数字式扭力测试仪 | 10474 | （0.01-2）Nm | 0.4级 | 0.05级 |  | 2019.6.28 | √ |
| 生产部 | 电子数 显卡尺 | DL91150 | （0-150）mm 0.01mm | ±0.02mm | 5等量块 |  | 2019.6.24 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，测量设备送中国测试技术研究院检定/校准，抽查8份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年01月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表