编  号：0076-2016-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 2级超声波水表出厂示值误差 检验过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 生产部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 水表出厂示值误差 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差T |  | ±2% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.67%(k=2) |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| ED-SLDK-F25 |  |  | (4-17000)L/h |  | Urel＝0.09%（k=2） |  | / |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GBT778.1-2007 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG162-2009 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 肖林 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度过程有效，见有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 每月使用核查标准进行10次重复测量，记录其示值，生成平均值及标准偏差，形成控制图。图形显示过程稳定受控。 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 查绘制2019年的控制图 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员 已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视每月采用核查标准进行核查，并绘制平均值－标准偏差控制图，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020年 1月 18 日    审核员：                企业部门代表：