编号：0028-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 燃气表示值误差检定 |  |  | 被测参数要求(含公差) | ±1.5% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG577-2012《膜式燃气表》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） JJG577-2012《膜式燃气表》检定规程规定，燃气表准确度1.5级，最大允许误差±1.5%，采用标准表燃气表检定装置，选用0.2级临界流文丘里喷嘴，满足检测要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 临界流文丘里喷嘴 090526 |  | MJ-01 | 0.2级 |  |  | 检定字第202106007274号 | 2021年6月29日有效期2026年6月28日 |
| 计量验证记录 依据JJG577-2012《膜式燃气表》检定规程规定： 标准检定装置的临界流文丘里喷嘴示值误差为0.2级，满足产品膜式燃气表示值误差±1.5%检定要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2023 年 3 月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023 年 3 月 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |