编号：0003-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 板材厚度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （25±0.5）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | HHSY/JY -2019 《检验规范》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数公差T=1.0mm 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=±0.17mm 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.057mm 3、被测参数要求（25± 0. 5）mm，选择测量设备常规游标卡尺的测量范围为（0-150）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺 HS20081145 |  | （0-150）mm |  | (0-70)mm时 ±0.02mm |  | KSZS22111214D003 | 2022.11.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0-150）mm，满足被测参数（25±0.5）mm的要求； 测量设备的最大允差±0.02mm，满足计量要求导出测量设备的△允≤±0.17mm的要求; 测量设备的校准结果：U=0.02mm，k=2，满足测量设备导出U95允≤0.057mm的要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年11 月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2023 年 03 月03 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |