编号：0234-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | SF-3000氢焰色谱仪 十通阀安装外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ( Φ18.90±0.1)㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SF-3000安装说明书 、SF-3000图纸要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数长度公差范围：T=0.2㎜ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.2×1/3=0.067㎜ 3.测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此选择(0～150)㎜的游标卡尺即可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/管理编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺SFSB-018 |  | (0~150)㎜ |  | ±0.03㎜ |  | GD602062211010065 | 2022.11.01 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～150）㎜游标卡尺，满足计量要求的测量范围（Φ18.90±0.1）㎜的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.03㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤0.067㎜的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年12月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年3月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |