[image: image1.png]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0025-2019-2023
审核员监督审核记录（二）

企业名称：江特科技股份有限公司

审核员：  刘京胜                   
审核日期： 2023年3月14日上午-3月15日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》，企业已将57台测量设备纳入到测量管理体系管理，公司采用A、B、C分类管理，公司质检部负责测量设备全过程管理。
查：公司测量设备均由江阴市计量测试检定所进行检定/校准服务。检定/校准证书由质检部保存。

抽查：
1）编号1708038静液压试验机于2022年4月29日由江阴市计量测试检定所校准，证书编号：421028379；
2）编号：HC205580带表卡尺于2022年7月26日由江阴市计量测试检定所检定，证书编号：521064774-001。
3）编号：2083电子台秤于2022年4月29日由江阴市计量测试检定所检定，证书编号：421028376；
4）编号：B647341553电子天平于2022年4月29日由江阴市计量测试检定所检定，证书编号：421028377-003
5）编号：0721外径千分尺于2022年4月29日由江阴市计量测试检定所检定，证书编号：521054430

查质检部提供的2023年3月份《温度、湿度记录表》1份，均已对测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。
所有设备已进行标识确认管理，粘贴计量确认合格证。抽查的9份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	质检部

研发部

生产部
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认
	抽查关键测量过程：“管材壁厚尺寸测量过程” 的测量设备证书及与器具、标识信息一致，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理，符合标准要求。
抽查1）编号：HC205580带表卡尺，检定证书号：521064774-001；检定日期2022年7月26日，计量确认日期2022年7月30日；已粘贴确认标识。
2）编号：2083 电子台秤，检定证书号：421028376；检定日期2022年4月29日；已粘贴确认标识。
企业规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	质检部

研发部

生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业没有新增关键测量过程，查：质检部的《测量过程及控制一览表》，无新增测量过程。企业本次共识别了主要产品的测量过程24个，“进厂原料重量检验过程”、“管材壁厚尺寸测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程7个，一般测量过程15个。已对关键和重要过程进行了管控，对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。
质检部对关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件1《管材壁厚尺寸测量过程的不确定度评定报告》资料。

查：“管材壁厚尺寸测量过程”，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。见附件2《测量过程监视记录及控制图》
	质检部

研发部

生产部
	  否

	4
	企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水、电。2022年全年用水18980吨，用电6458177度。共计折合795.34吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 1 / 2

